## Slide 1
Термический анализ
как метод исследования вещества
Упорова Наталья Сергеевна, к.ф.-м.н,
Старший научный сотрудник, и.о. заведующего
лаборатории физики минералов и функциональных материалов

## Slide 2
План лекции
Понятие термического анализа;
Открытие метода и схемы установок;
Особенности термоанализа;
Задачи термического анализа
Эндо- и экзотермические реакции у природных объектов;
Термоанализатор и его особенности;
«Живые» различные примеры объектов исследования;
Термоанализ для исследования кинетики химических реакций.

## Slide 3
Термический анализ — раздел материаловедения, изучающий изменение свойств
материалов под воздействием температуры. Обычно выделяют несколько методов,
отличающихся друг от друга тем, какое свойство материала измеряется:
Дифференциально-термический анализ (ДТА): температура фазовых превращений
Дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК): теплота фазовых превращений
Термогравиметрический анализ (ТГА): масса образца
Термомеханический анализ (ТМА): линейный размер образца
Дилатометрия (Дил): объём и линейный размер образца
Динамический механический анализ (ДМА): механическая жёсткость и амортизация
Диэлектрический термический анализ (ДЭТА): диэлектрическая проницаемость и
коэффициент потерь
Анализ выделяемых газов (ГТА): газовые продукты разложения
Термооптический анализ (ТОА): оптические свойства
Визуально-политермический анализ (ВПА): изменение формы образца
Лазерный импульсный анализ (ЛИА): температурный профиль
Термомагнитный анализ (ТМагА): магнитные свойства

## Slide 4
Термический анализ представляет собой метод исследования физико-химических и химических превращений, происходящих в веществе при программированном изменении температуры как при нагревании, так и при охлаждении.
Основным результатом термоанализа являются термические кривые – термограммы, которые зависят от химического состава и структуры исследуемого объекта.
Метод универсальный – используется в физике, химии, в геологии, почвоведении, металлургии, гидротехнике, в цементной, керамической, пищевой, фармацевтической промышленности и т.д.

## Slide 5
Родина термического анализа - Франция
Впервые в 1886-1887 г.г. - кривые нагревания для известняков и минералов глин были визуально зарегистрированы французским ученым Анри Луи Ле Шателье
Основоположником ТА в России был академик
Николай Семёнович Курнаков

## Slide 6
Виды термического анализа
Дифференциальный термический анализ (ДТА) – измеряется разность температур
между эталоном и образцом.
Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) – измеряется разность тепловых потоков
между эталоном и образцом.
Синхронный термический анализ (СТА) – комбинация методов ДСК и ДТА с измерением изменения массы вещества (ТГ)

## Slide 7
Принципиальная электрическая схема пирометра Н.С. Курнакова

## Slide 9
Дифференциальный сканирующий калориметр

## Slide 11
В общей практике изучения минерального вещества под термическим анализом подразумевается совокупность двух методов ДТА и ТГ (термогравиметрии).
ДТА может применяться (самостоятельно или в сочетании с другими методами) для:
Исследования термических процессов;
Идентификации и определения вещества;
Качественного и количественного фазового анализа;
Определения термических констант (удельной теплоемкости, теплопроводности и т.д.);
Изучения кинетики и теплот фазовых превращений и химических реакций;
Исследования твердофазных реакций.
ДТА может применяться (самостоятельно или в сочетании с другими методами) для:
Исследования термических процессов;
Идентификации и определения вещества;
Качественного и количественного фазового анализа;
Определения термических констант (удельной теплоемкости, теплопроводности и т.д.);
Изучения кинетики и теплот фазовых превращений и химических реакций;
Исследования твердофазных реакций.

## Slide 12
В результате анализа фиксируются фазовые превращения и химические реакции:
Плавление
Кристаллизации
Кипение
Испарение
Перестройка или разрушение кристаллической решетки (полиморфные превращения)
Реакции диссоциации
Реакции дегидратации
Разложения
Окисления и др.

## Slide 15
Каждому превращению в образце соответствует свой термический эффект:
Экзотермический в случае выделения тепла (обозначается знаком «+»),
Эндотермический в случае поглощения тепла (обозначается знаком «-»)

## Slide 16
CaSO4
CaSO4
CaO
Ca2SiO4
Примеры эндо- и экзотермических реакций

## Slide 18
Экспериментальные кривые

## Slide 19
Параметры кривой ДТА
Температура начала пика, которая характеризует начало процесса, и окончание пика (T1и T2, определяются как точки пересечения касательных базовой линии ДСК и плеч пика).
Температура максимума (минимума) пика (T3), которая характеризует окончание процесса.
Площадью пика, которая определяет энтальпию процесса (J=Q/M, где Q – количество поглощенного/выделенного тепла, М – масса исследуемого вещества). Площадь пика – площадь, ограниченная кривой и базовой линией.
Воспроизводимость пика при охлаждении и последующем нагреве. Наличие воспроизводимости свидетельствует об обратимости фазового перехода. Если термическая аномалия не повторяется при повторном нагреве образца, это признак необратимого фазового превращения.

## Slide 20
Общие требования к образцам для измерений методом ДТА (ДСК)
- Образец не должен взаимодействовать с материалом тигля и защитным газом, если данное взаимодействие не является предметом изучения.
-Необходимо предотвратить переход образца в газовую фазу, если его сублимация или испарение не являются предметом изучения.
- Необходимо обеспечить хороший тепловой контакт между образцом и сенсором. Следует учитывать, что чем толще слой пробы в ячейке, тем выше нежелательный градиент температур в её объёме. Взвешивать образец необходимо с точностью не менее 0,1 мг.

## Slide 21
Задачи термического анализа
Диагностика более 700 минеральных видов;
Установление степени гидротермальных изменений основных пород;
Определение форм нахождения рассеянного органического вещества в породах;
Проведение количественного фазового анализа полиминеральных скоплений без разделения их на мономинеральные фракции;
Определение форм нахождения рассеянного органического вещества в породах
Уточнение структурных особенностей минералов, прежде всего форм нахождения воды, характер полиморфных превращений

## Slide 22
Гетит
Термоактивные вещества | Термоинертные вещества
- с наличием экзоэффектов (графит, алмаз, сульфиды, органические вещества) | 
- с наличием эндоэффектов (кварц, кальцит, каолинит, монтмориллонит) | - без каких-либо термоэффектов (микроклин, ортоклаз, нефелин, корунд)
- с наличием эндо – и экзоэффектов (гипс, каолинит, пирит, кубанит ) | 

## Slide 23
Термограммы некоторых минералов
* Иванова В.П., Касатов Б.К., Красавина Т.Н., Розинова Е.Л. (1974) Термический анализ минералов и горных пород. Л., «Недра», 399 с.

## Slide 24
Термоанализатор STA 449 F5 Jupiter, NETZSCH, Германия
В ЦКП «Геоаналитик» (ИГГ УрО РАН) запущен в эксплуатацию в январе 2019 года
Какие свойства получаем?
ДТА – дифференциальный термический анализ- регистрируется разность температур между исследуемым веществом и эталоном при непрерывном нагревании печи по заданной программе.
ТГ – термогравиметрический анализ – регистрируется изменение массы пробы при непрерывном нагревании печи по заданной программе. Кривые ТГ позволяют количественно определять содержание термоактивных минералов в пробе на качественном уровне установленных по кривым ДТА
ДТГ – дифференциальный термогравиметрический анализ - регистрируется скорость изменения массы пробы при непрерывном нагревании печи.

## Slide 25
Конструкционные особенности установки STA 449 F5 Jupiter, NETZSCH:
Рабочая камера с карбид-кремниевым нагревателем SiC, с диапазоном температур измерений (25-1600)°C;
Наличие термостата в приборе (позволяет начинать измерения с одной и той же определенной температуры);
Высокочувствительные весы находятся в защитном кожухе, а при измерениях защищены инертной атмосферой (аргон);
Тигли из корунда (Al2O3) или платино-рениевые (Pt-Re) с крышкой или без;
Измеряемое вещество может быть:
Органическим или неорганическим;
В различных агрегатных состояниях: аморфное (асфальты, леточные массы, металлические и оксидные стекла), кристаллическое (минералы, металлы, сплавы и т.д. ) или жидкое (смолы, битумы и др.);

## Slide 26
Конструкционные и методические особенности установки :
Возможность съемки образцов в разных атмосферах (аргон, воздух);
Точность измерений массы (0,1 мкг);
Маленькая навеска (самая маленькая – m=2 мг была масса образца Pt-Bi-Te), 10 мг материала достаточно для испытаний;
Возможность записи кривых как при нагревании, так и при охлаждении;
Программное обеспечение NETZSCH Proteus, с помощью которого можно фиксировать измерения и получать точные количественные и качественные характеристики вещества;
Программирование процесса съемки образца: можно менять скорости нагрева или охлаждения (до начала измерения), можно делать остановки во время измерения и менять предел измерений по температуре.

## Slide 27
Что влияет на характер ДТА-ДСК-кривых?

## Slide 28: Что мы можем исследуем?
Образцы минерального вещества;
Синтезированные материалы, композиты;
Синтезированные минералы;
Объёмно-аморфные и высокоэнтропийные металлические сплавы;
Стекла;
Соли;
Органику;
Жидкости;
Нанопорошки и т.д.

## Slide 29
Кривая ДТА исландского шпата CaCO3, потери по массе в теории 44%. Наши данные 43,9 %.
Калибровка весов прибора

## Slide 30
Калибровка термопары и чувствительности
In
Al
Au
Bi

## Slide 31
Калибровка термопары и чувствительности

## Slide 32
Исследование минералов
CaSo4 2H2O

## Slide 33
CaSO4
CaSO4
CaO
Ca2SiO4
Отжиг
120 мин
при 1200 0C
Чистый
гипс
Гипс
с примесями
Разложение и фазообразование в природном гипсе при высоких температурах
Формирование новой фазы Ca2SiO4
при разложении ангидрита

## Slide 34
Исследование минералов
Каолинит
Кварц

## Slide 35
Исследование природных объектов, определение фазового состава

## Slide 36
Определение массовой доли монтмориллонита и каолинита
Массовая доля монтмориллонита: (50±5) %
Массовая доля каолинита: (36±5) %.
Массовая доля монтмориллонита: (45±5) %
Массовая доля каолинита: (38±5) %
100% - 14% - потери массы в чистом веществе
X - 6,17% - потери массы в смеси
X-????
X=(100*6,17)/14

## Slide 37
Образцы современных антропогенных отложений урбанизированной среды.
Рис.1. Кривая ДТА обр.104 (2-10) РНД
Рис.2. Кривая ДТА обр.104 (10-50) РНД
Рис.3. Кривая ДТА обр.104 (100-250) РНД
Рис.4. Кривая ДТА обр.104 (250-1000) РНД

## Slide 38
Леточные массы, смолы, битумы

## Slide 39
Нанопорошки

## Slide 40
Исследование щелочно-германатных стекол

## Slide 41
Исследование синтетических обрацов ZrSiO4-CuO

## Slide 42
Рис.1. ДТА-кривые для сплавов: 1 - Gd60Al15(Ni0.2Co0.8)25; 2- Gd60Al15(Ni0.3Co0.7)25; 3-Gd60Al15(Ni0.4Co0.6)25; 4- Gd60Al15(NiCo)25. Ts-температура солидус, Tl-температура ликвидус, (1,2 – аморф)
Рис.2. ДТА-кривые для сплава Gd60Al25Ni14Ti1 (кристаллический)
Типичные зависимости ДТА для плавления аморфных и кристаллических металлических сплавов
Рис.3. ДТА-кривые для сплава Gd60Al25(NiCoFe)15, (кристаллический)
Рис.4. ДТА-кривые для сплавов 1-(Gd0.6La0.4)60Al15(Co0.6Ni0.4)25 (кристалл); 2-(Gd0.7Sm0.3)60Al15Co25, (комп.)

## Slide 43
Исследование термоанализа аморфных сплавов
Благодаря данным по ДТА для таких образцов можно:
подтвердить наличие аморфной фазы в данных сплавах;
определить и рассчитать основные термические параметры данных сплавов, такие как: температура стеклования, температура кристаллизационных процессов, точки солидус и ликвидус, область переохлажденной жидкости и т.д.
характер процессов кристаллизации, т.е. кинетику с помощью пакета NETZSCH Thermokinetics
Gd20Y20Sc20Al20Co20
Gd20La20Sc20Al20Co20

## Slide 44
Исследование кинетики твердотельных реакций

## Slide 45
Исследование кинетики твердотельных реакций

## Slide 46
Исследование кинетики твердотельных реакций
Температурная зависимость

## Slide 47
Исследование кинетики твердотельных реакций
Кинетический анализ: основная идея

## Slide 48
Исследование кинетики твердотельных реакций
Безмодельный анализ

## Slide 49
Исследование кинетики твердотельных реакций
Безмодельный анализ:

## Slide 50
Исследование кинетики твердотельных реакций для минералов
Гипсовая роза, Гайское месторождение
Селенит, Кунгурская пещера

## Slide 51
Исследование кинетики твердотельных реакций для стекол
№ образца | Краткое название | Состав, (мол.%)
#1 | 5K15Li80Ge | (K2O)5(Li2O)15(GeO2)80
#2 | 10K10Li80Ge | (K2O)10(Li2O)10(GeO2)80
#3 | 15K5Li80Ge | (K2O)15(Li2O)5(GeO2)80
#4 | 20K10Li70Ge | (K2O)20(Li2O)10(GeO2)70

## Slide 52
Исследование кинетики щелочно-германатных стекол
№ | Стекло | Tg, K | Tx, K | Tx1, K | Tx2, K | Tx3, K | ∆T=Tx-Tg, K | Trg= Tg/Tl, K | Tm, K | Tl, K
1 | #1 | 772.6 | 837.2 | 839.4 | 933.5 | 999.3 | 66.8 | 0.547 | 819.9 | 889.4
2 | #2 | 771.6 | 886.6 | 896.0 | - | - | 115 | 0.547 | 836.3 | 873.1
3 | #3 | 776.6 | 878.1 | 897.0 | - | - | 101.5 | 0.555 | 827.4 | 882.8
4 | #4 | 742.9 | 779.3 | 781.3 | 798.5 | 953.9 | 36.4 | 0.523 | 869.3 | 877.1
№ | Состав | Ec1, кДж/моль | Ec2, кДж/моль | Ec3, кДж/моль
1 | 5K15Li80Ge | 823 | 689 | 875
2 | 10K10Li80Ge | 319 | - | -
3 | 15K5Li80Ge | 298 | - | -
4 | 20K10Li70Ge | 563 | 303 | 562
5 | GeO2 | 254,75 [Plonska et al, 2020] |  | 

## Slide 53
Выводы:
Показано, что метод ДТА универсальный для большинства природных и синтетических объектов;
Находит применение как самостоятельный метод или в сочетании с другими методами, например, очень часто с рентгеноструктурным анализом;
Применяется в науке, технике, промышленности.
В минералогии служит трем целям:
- Для качественной идентификации минералов и (полу)количественного определения компонентов пород и почв.
Для выяснения кристалло-физических и кристалло-химических свойств, в том числе кинетики и термодинамики, фазового равновесия и равновесия протекающих реакций.
Для специальных петрогенетических исследований.

## Slide 54: Термический анализ соединений платины с висмутом (аналогов природных минералов платиновой группы).
Измерения выполнены:
в токе очищенного аргона при скоростях сканирования 10 К/мин, предварительно рабочая камера вакуумировалась.
в тиглях из оксида алюминия.
Основная проблема: в литературе разнятся данные о температурах полиморфных превращении и о наличии d-фазы в соединении PtBi2.
Цель: уточнение температур полиморфных превращений и подтверждение или опровержение существования теоретической фазы соединения PtBi2.
b-g переход
g-d переход
d-фаза
Вывод: зафиксированы g -d-переход и наличие d - фазы в узком интервале температур 631-645 °С ; уточнены температуры полиморфных превращений в соединении PtBi2
Минерал - платиноид PtBi2 – пиритового типа с кубической решеткой, т.е. существует в b – фазе, (т.е. среднетемпературной, которая образуется выше 260°С у синтезированного).
Синтезированное соединение PtBi2 существует в 4-х различных модификациях (a-b-g-d), b – кубическая решетка; температуры полиморфных превращений разнятся в литературе;
PtBi2 - немагнитные соединения (называют еще полуметаллом Дирака), демонстрирующие чрезвычайно большое магнитосопротивление, привлекают большое внимание исследователей из-за их потенциального применения в области спинтроники; причем PtBi2 демонстрирует большое линейное магнитосопротивление как в гексагональной (a-фаза), так и в пиритной кристаллической структуре (b – фазе);
PtBi2 возможный кандидат на топологический сверхпроводник, по аналогии с недавно предложенным β − PdBi2.

## Slide 55
Данные по ДТА для Pt –содержащих сплавов
PtTe2
PtBi2